CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

CAMPUS IV - ARAXÁ

ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

VILSON CARLOS GOMES

OTIMIZAÇÃO DA DENSIDADE ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO E AUTOMAÇÃO DE UM DENSÍMETRO

ARAXÁ- MG

2014

VILSON CARLOS GOMES

OTIMIZAÇÃO DA DENSIDADE ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO E AUTOMAÇÃO DE UM DENSÍMETRO

Trabalho de Conclusão do Curso apresentado ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, unidade descentralizada de Araxá, como requisito parcial à obtenção do título de Engenheiro de Automação Industrial.

Orientador: Prof. Dr. Admarço Vieira da Costa

Araxá- MG

2014

TERMO DE APROVAÇÃO

VILSON CARLOS GOMES

OTIMIZAÇÃO DA DENSIDADE ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO E AUTOMAÇÃO DE UM DENSÍMETRO

Trabalho de Conclusão do Curso aprovado como requisito parcial para obtenção do Diploma de Engenheiro de Automação Industrial no curso de Engenharia de Automação Industrial, Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais- unidade descentralizada de Araxá, pela seguinte banca examinadora:

__________________________________

Prof. Dr. Admarço Vieira da Costa –

Orientador

__________________________________

Msc Fabiano Guimarães e Cunha

Examinador

__________________________________

Msc.Prof. Herbert Radiespiel Filho

Examinador

Araxá- MG

2014

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho

aos meus pais Ionice e Mário, minha esposa Karolaynne e meu filho Heythor que amo tanto.

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus, único e inexplicável, ser soberano e confiável.

A minha esposa Karolaynne por ter tentado compreender os momentos de ausência, pouca paciência e as vezes tendo que priorizar os estudos ao invés de festas, lazer, família e amigos. Ela sabe que tudo isso será para nós mesmos. Mas na verdade vocês sabem as mulheres não compreendem essas ausências para elas, as vezes injustificáveis. A preocupação é momentânea, pois ela sabe que o grande dia está chegando, a formatura tão esperada, desta jornada que durou seis anos e 6 meses.

Ao meu filho Heythor que apesar de tão pequenino e ainda criança de 1 ano, me torna mais forte para ver logo o final desta etapa para que possa dedicar mais meu tempo para ele para brincadeiras, as primeiras conversas, os primeiros passos, as caretas, afinal o descobrimento de tudo que compõem esse nosso mundo agitado e em grande transformação .Um verdadeiro estímulo esse meu... como digo mesmo? “Meu amigãozãoooo”. Um grande abraço meu filho amado, espero já já que nossa família possa aumentar literalmente.

Aos meus pais Ionice e Mário que me deram primeiramente a vida, os ensinamentos, educação, humildade e sabedoria para conseguir superação nas horas difíceis que passei nessa etapa de formação e a minha irmã Ana Rosa e sobrinho Arthur.

Aos amigos e familiares que me testaram me convidando para as festas ao invés de escola, não pense que eles queriam me prejudicar, eles estavam me testando e agora viram que está se encerrando.

Aos colegas de classe em especial aqueles que colaboraram de vez em quando com nome nos trabalhos sem mesmo ter participado, por entender que eu não estava ali por passar tempo – pai de família - e sim com um propósito bem definido.

Ao meu orientador posso dizer assim meu amigo Admarço, pois ele se lembra bem de quando nos conhecemos há 20 anos quando fui aluno da primeira turma de eletrônica nesta conceituada instituição de ensino e que quando precisei me ajudou muito em especial na cirurgia cardíaca de minha mãe em Uberlândia. O agradecimento que antes era verbal fica agora aqui registrado e mais uma vez o meu muito obrigado.

A instituição de ensino onde os conhecimentos adquiridos foram essenciais para a formação profissional e um dos maiores bem que o ser humano possui e que ninguém pode tirar e sim compartilhar.

Afinal a todos que contribuíram de forma direta e indiretamente para que este momento se tornasse realidade.

“Sua meta é ser o melhor do mundo naquilo que você faz.

Não existem alternativas.”

Vicente Falconi Campos

RESUMO

Os processos industriais atuais estão sofrendo grandes transformações para se tornarem mais lucrativos. Abaixar os custos é o ponto crucial para quem quer aumentar o lucro com o mesmo potencial de produção, para isso algumas medidas são necessárias como um bom plano de gestão, aumento da produtividade e adoção de novas tecnologias, levando a indústria a sistemas cada vez mais automatizados e precisos. Dentre várias variáveis (temperatura, vazão, pressão, condutividade, densidade, PH, dentre outras) a serem controladas em processos industriais, manter a densidade em uma meta estabelecida num procedimento de amostragem manual e leitura direta do instrumento num processo contínuo e com distúrbios se torna de certa maneira difícil. Daí a necessidade do projeto, desenvolvimento e automação de um densímetro para otimização da densidade para evitar desperdício de matéria-prima, quebra, entupimento e desgaste de equipamentos, queda de ritmo do processo e perda de produção provocados pela variabilidade da densidade.

Palavras-chave: Densidade, Distúrbios, Projeto, Otimização, Automação.

ABSTRACT

Current industrial processes have undergone major transformations to become progressively more profitable. Lowering costs is crucial for those interested in maximizing profits, keeping constant production capacity. For this reason, some measures must be taken, such as a well developed management plan, productivity increase and adoption of new technologies, introducing to the industrial sector more automated and accurate systems. Among several variables to be controlled in industrial processes, such as temperature, flow, pressure, conductivity and pH; achieving a target value of pulp density in a continuous process through manual sampling procedures and direct instrumentation reading might be a difficult task if frequent process disturbances are to occur. The aim of this project is the development and automation of a equipment for density optimization in order to avoid raw materials losses, pipe clogging, equipment wear and breakage, plant downtime and production rhythm reduction as a result of pulp density variability.

Keywords: Density, Disturbances, Project, Optmization, Automation.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	15

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	21

2.1. Densidade	21

2.2. Medidores de densidade	23

2.2.1. Transmissor de Densidade Capacitivo	24

2.2.2. Transmissor Radioativo	27

2.2.3. Transmissor de Diapasão Vibrante	28

2.2.4. Transmissor Mássico de Efeito Coriólis	28

2.2.5. Densidade Inferida	29

2.2.6. Refratômetro	30

2.2.7. Aerômetros	31

2.2.8. Análise de Laboratório	32

2.2.9. Densímetros para Massa Específica	32

2.2.10. Aplicações	35

3. DESENVOLVIMENTO	36

3.1. Componentes do densímetro e seus periféricos	37

3.1.1. Válvula Solenóide	38

3.1.2. Válvulas tipo borboleta.com atuadores pneumáticos	39

3.1.3. Válvula de controle Proporcional	40

3.1.4. Células de carga	41

3.2. Descritivo de funcionamento e medição do instrumento	43

3.3. Aferição de volume	46

3.4. Aferição de Peso	47

3.5. Premissas de paradas emergênciais tipo pique de energia, falta de ar:	47

3.6. Controle PID	48

3.7. Bloco LLAG - Lead Lag	48

3.7.1. Descrição	48

3.8. Gráficos de variação do set-point de densidade.	50

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO	52

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	53

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:	54

ANEXO A – PROGRAMAÇÃO DO PLC EM LINGUAGEM LADDER	57

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Arquimedes	16

Figura 2 – Processo químico com diversos insumos	18

Figura 3 - Densímetro para uso geral em laboratórios e indústrias, graduado em g/ml, calibrado a 20°C.	19

Figura 4 - Fórmula para cálculo da densidade no medidor capacitivo	25

Figura 5 - Instalação em tanque	26

Figura 6 - Instalação em linha	26

Figura 7 - Medidor radiométrico	27

Figura 8 - Medidor por Efeito Coriolis	29

Figura 9 - Refratômetro Portátil	30

Figura 10 - Refratômetro Digital	31

Figura 11 - Tipos de aerômetros	31

Figura 12 - Interface ar-líquido: densidade = 0.955 g/cm3	34

Figura 13 - Interface ar líquido	34

Figura 14 - Dimensões do recipiente do densímetro em mm	37

Figura 15 – Válvulas de água, amostragem e dreno.	38

Figura 16 – Válvula de controle e by-pass	38

Figura 17 – Válvula de Simples Solenóide	39

Figura 18 – Modelo de válvula tipo borboleta	39

Figura 19 – Dimensões de válvula tipo borboleta flangeada	40

Figura 20 – Posicionador eletropneumático	41

Figura 21 - Esquema de instalação das células de carga	42

Figura 22 – Célula de carga Vishay 355	42

Figura 23 – Dimensões da célula de carga Vishay 355	43

Figura 24 – Posicão das válvulas para amostragem	44

Figura 25 – Posição das válvulas para dreno da solução	45

Figura 26 – Posição das válvulas para lavagem do densímetro	46

Figura 27 – Janela de parâmetros do densímetro	47

Figura 28 - Bloco esquemático Lead-Lag	49

Figura 29 – Mudança de set-point de densidade de 1900 para 1250 e em seguida para 1450 g/l	50

Figura 30 – Mudança de set-point de densidade de 1450 para 1250 g/l	50

Figura 31 – Mudança de set-point de densidade de 1450 para 1600 g/l	51

Figura 32 – Mudança de set-point de densidade de 1600 para 1380 g/l	51

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Densidade da água	22

Tabela 2 - Densidade do ar	22

Tabela 3 - Densidade de diversos materiais	23

Tabela 4 - Tabela de Correção da densidade para densímetros calibrados a 20ºC	33

# 1. INTRODUÇÃO

Atualmente diversos processos industriais requerem medição contínua da densidade ou uma amostragem em tempo muito pequeno que não afete no processo posterior para operarem eficientemente e garantir qualidade e uniformidade ao produto final. Isto inclui usinas de açúcar e etanol, alimentícias, indústria de bebidas (cervejaria, suco, etc), laticínios, indústrias químicas e petroquímicas, de papel e celulose, mineração, entre outras.

A densidade é responsável pela flutuação dos corpos, a força que faz uma rolha de cortiça flutuar em determinado líquido parecendo que o corpo possui um peso menor do que o peso real é denominado de empuxo do fluido sobre o corpo, isto quer dizer que, para o objeto flutuar, o peso do líquido deslocado pelo objeto tem de ser maior que o próprio peso do objeto. Assim, um corpo imerso em um determinado líquido torna-se mais leve devido a uma força, exercida pelo líquido sobre o corpo, na posição vertical e para cima, que alivia o peso do corpo fazendo que o mesmo boie. Este é o princípio de Arquimedes. Essa força do líquido sobre o corpo, é denominada empuxo. Pode-se verificar este princípio experimentalmente com uma cortiça e um pedaço de metal mergulhados em líquido, por exemplo, a água, observando-se que a cortiça flutua enquanto a pedra ficará submersa e comparando-se os níveis de flutuação destes líquidos, é possível estimar suas densidades. Este é o princípio do densímetro. (C.POTTER e C.WIGGERT, 2004)

Se um determinado objeto flutua no líquido quer dizer que possui menor densidade que o líquido que o contém e se o mesmo fica submerso no líquido pode-se dizer que o objeto possui densidade maior que a do líquido que o contém. Portanto, em um corpo que se encontra imerso em um líquido em repouso, atuam duas forças, ambas com mesmo centro de ação: peso (devido à interação com o campo gravitacional terrestre) e o empuxo (devido à sua interação com o líquido). (CISCATO, 1998).

Arquimedes Figura 1 foi um grande físico, matemático e inventor grego, que fez descobertas importantes em geometria e matemática, como por exemplo, o número Pi (π) e no campo da Física contribuiu para a fundação da Hidrostática, tendo feito, entre outras descobertas, o famoso princípio que leva o seu nome. Ele descobriu ainda o princípio da alavanca.

Figura 1 - Arquimedes

Fonte: Disponível em <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Archimedes_(Idealportrait).jpg>. Acesso em: 02 out. 2014.

O termo densidade também é aplicado a outras propriedades, além da massa por exemplo, densidade de carga refere-se à razão entre carga elétrica e volume de um objeto, densidade populacional (ou demográfica) de um país, refere-se à relação entre número de habitantes e a área do país. Genericamente densidade se refere a relação entre uma quantidade de “algo” o comprimento, área ou volume que contém essa quantidade. (CISCATO, 1998)

A densidade absoluta é a razão entre massa e volume de um corpo (d = m/v) e deve sempre vir acompanhada de uma unidade que exprima uma relação entre unidade de massa e unidade de volume, em geral g/cm3. (PROENC, 2014).

A densidade relativa de um corpo é a relação entre a massa de um dado volume de um corpo e a massa de um igual volume de uma substância de referência, usualmente a água a 4oC, onde se atinge sua densidade máxima  de 1,03 g/cm³ , e é um número não acompanhado de unidade, ou seja, adimensional. (HALLIDAY D, 2002).

A densidade ou mais especificamente a massa específica da água à pressão normal e a temperatura de 25°C é de 1,00 g/cm³, e a 4°C onde se atinge sua densidade máxima, é de 1,03 g/cm³. A água apresenta dilatação anômala, ou seja, há um comportamento irregular em seu volume em relação às variações térmicas, onde o aquecimento provoca uma contração em seu volume no intervalo de temperatura entre 0ºC e 4ºC. (SERWAY e JEWETT JR., 2004).

Para a determinação da densidade de um objeto qualquer, é necessário conhecer a sua massa e volume, pois a densidade é a relação da massa dividida pelo volume. A massa de um objeto pode ser medida facilmente com uma balança e o volume de um objeto regular pode ser calculado medindo-se e multiplicando-se a sua largura, comprimento e altura. No caso de objetos irregulares, exemplo uma pedra, se torna um pouco mais complicado/difícil encontrar o seu volume real, mas pode-se utilizar um recipiente cheio de água; onde ao se mergulhar o objeto, o volume de água deslocado é igual ao volume do objeto irregular. (C.POTTER e C.WIGGERT, 2004).

Logo, mergulhando-se duas amostras sólidas de mesma massa e densidades diferentes em uma duas provetas graduadas com mesmo nível de água, pode-se concluir que a amostra de menor densidade desloca maior volume, pois tem menos massa em um maior volume.

Os líquidos são substâncias com densidades bem menores em relação aos sólidos pois, as partículas de suas moléculas se encontram mais distanciadas umas das outras.

Os sólidos são materiais que contém uma consistência muito alta o que resulta em grande quantidade de massa em um pequeno volume, porque suas moléculas se encontram muito unidas umas as outras.

O atual sistema de medição de densidade é baseado em um procedimento de amostragem manual e leitura direta na escala graduada do instrumento na interface ar-líquido com intervalos de hora em hora em um processo químico contínuo – Figura 2 e até mesmo com oscilações. A desvantagem deste procedimento é que podem ocorrer erros tanto na amostragem quanto na leitura da escala do densímetro manual (instrumento utilizado na medição da densidade do fluido). Após coletada a amostra e medida a densidade (densímetro para massa específica: 1000 a 1500 g/cm3, 20ºC – Figura 3), essa leitura é passada ao operador de painel via rádio e o mesmo será quem irá atuar na abertura ou fechamento da válvula de água por comando manual via supervisório na tentativa de controlar a densidade num limite especificado, objetivando atingir a meta estabelecida.

Figura 2 – Processo químico com diversos insumos

Fonte: Acervo empresarial

Figura 3 - Densímetro para uso geral em laboratórios e indústrias, graduado em g/ml, calibrado a 20°C.

Fonte: Disponível em <http://www.incoterm.com.br/tecnica/5599+densimetro+para+massa+especifica+1+000+1+500+0+005> Acessso em 03 out 2014

Dados do instrumento:

- Escala: 1000 / 1500; divisão: 0,005, comprimento: 290mm e limite de erro: 0,005.

Um controle eficiente da densidade nesta etapa é de extrema importância para a estabilidade das etapas seguintes, uma vez que oscilações tanto para baixo quanto para cima geram distúrbios que podem acarretar desperdício de: matéria-prima, produto, quebra, entupimento de tubulações e bombas, desgaste de equipamentos, queda de ritmo do processo, perda de produção e até mesmo perda de qualidade do produto final da etapa.

Com base no exposto, o presente trabalho se propõe a desenvolver o projeto e automatizar um instrumento medidor de densidade, tendo como premissa as características físico-químicas do fluido a ser medido e as condições do processo. Como benefícios de sua implementação podem ser citados a diminuição da variabilidade da densidade, aumento da produtividade, eliminar mão-de-obra relacionada a tomadas de amostras e leituras do instrumento, prover dados em tempo real para o sistema de gerenciamento e controle de processo, disponibilização máxima de dados para o controle estatístico do processo (melhora do controle de qualidade), aumento da confiabilidade do processo garantindo maior uniformidade e qualidade do produto final.

No que se diz respeito ao desenvolvimento do instrumento, será feito o projeto de construção do densímetro e definição dos tipos de válvulas a serem utilizadas, ou seja, a parte física. No que diz respeito a automação do sistema será o desenvolvimento da lógica de controle em linguagem ladder, utilizando o software RS Logix 5000 da Rockwell, como ferramenta de simulação para tentar aproximar ao máximo o processo existente. No que tange a ferramenta de visualização InTouch da Wonderware, devido ao fato de o processo ser pertencente a uma área de grande sigilo industrial, somente serão demonstradas figuras  relacionadas ao funcionamento do equipamento e sua relação com o processo e as informações do processo não pertinentes a este trabalho serão omitidas.

# 2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

## 2.1. Densidade

A massa e o volume são propriedades gerais da matéria, ou seja, independentemente da substância de que ela é feita, (dentre estas pode-se citar: inércia, extensão, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, divisibilidade e descontinuidade) ou das substâncias ou dos corpos. As propriedades gerais não auxiliam na identificação das substâncias. Para reconhecer e diferenciar substâncias os pesquisadores buscam propriedades específicas de cada substância. Propriedade específica é tudo que pode ser característico de uma substância, por exemplo: sabor, odor, cor, etc. Percebe-se logo que massa e volume não são propriedades específicas porque um número infinito de substâncias pode apresentar a mesma massa ou o mesmo volume. Mas, curiosamente, uma associação de massa e volume de uma substância permite obter uma terceira propriedade, esta sim, específica, para cada substância, denominada densidade.

(PROENC, 2014).

A densidade depende primeiramente do material em questão e em seguida da temperatura deste, pois alguns materiais quando aquecidos ou resfriados sofrem dilatação (aumento do volume - ocasionada pela separação dos átomos e moléculas) ou compressão (diminuição do volume - ocasionada pela aglomeração dos átomos e moléculas), variando o seu volume o que interfere diretamente na densidade. Estas variações de temperatura podem causar mudança no estado físico de uma substância, ocorrendo também mudanças na densidade desta substância. Por exemplo, a água líquida possui uma densidade de 1 g/cm3 e a água sólida (gelo) de 0,92 g /cm3, por esta razão o gelo flutua na água. Um caso particular são os gases cujo volume é muito sensível a variação de pressão e temperatura, ou seja, variando a pressão e/ou temperatura varia-se o volume e conseqüentemente a densidade. (R.MUNSON, F.YOUNG e H.OKIISHI, 2004).

A seguir são apresentadas tabelas de densidade da água Tabela 1 e ar Tabela 2 a diversas temperaturas e Tabela 3 a densidade de alguns materiais.

Tabela 1 – Densidade da água

| Temperatura (°C) | Densidade (kg/m³) |
| --- | --- |
| 100 | 958,4 |
| 80 | 971,8 |
| 60 | 983,2 |
| 40 | 992,2 |
| 30 | 995,6502 |
| 25 | 997,0479 |
| 22 | 997,7735 |
| 20 | 998,2071 |
| 15 | 999,1026 |
| 10 | 999,7026 |
| 4 | 999,972 |
| 0 | 999,8395 |
| A densidade da água em quilogramas por metro cúbico (sistema SI) em várias temperaturas em graus Celsius. |  |

Fonte: (Propriedades físico-químicas da água, 2014)

Tabela 2 - Densidade do ar

| T em °C | Densidade em kg/m³ (a 1 atm) |
| --- | --- |
| –10 | 1,342 |
| –5 | 1,316 |
| 0 | 1,293 |
| 5 | 1,269 |
| 10 | 1,247 |
| 15 | 1,225 |
| 20 | 1,204 |
| 25 | 1,184 |
| 30 | 1,165 |

Fonte: (Densidade do Ar, 2014)

Tabela 3 - Densidade de diversos materiais

| Material | em kg/m³ | Notas |
| --- | --- | --- |
| Meio interestelar | 10−25 − 10−15 | Considerando 90% H, 10% He; T variável |
| Atmosfera terrestre | 1,2 | No nível do mar |
| Aerogel | 1 – 2 |  |
| Cortiça | 220 − 260[3] |  |
| Água | 1.000 | nas CPTP |
| Plástico | 850 − 1.400 | para polipropileno e PET/PVC |
| A Terra | 5.515 | Densidade média |
| Cobre | 8.920 − 8.960 | na temperatura ambiente |
| Chumbo | 11.340 | na temperatura ambiente |
| Tungstênio | 19.250 | na temperatura ambiente |
| Ouro | 19.300 | na temperatura ambiente |
| O Núcleo interno da Terra | ~13.000 |  |
| Urânio | 19.100 | na temperatura ambiente |
| Irídio | 22.650 | na temperatura ambiente |
| Ósmio | 22.610 | na temperatura ambiente |
| O núcleo do Sol | ~150.000 |  |
| Núcleo atômico | ~3 × 1017 |  |
| Estrela de nêutrons | 8,4 × 1016 − 1 × 1018 |  |
| Buraco Negro | 4 × 1017 |  |

Fonte: (Densidade , 2014)

## 2.2. Medidores de densidade

Embora existam vários princípios de medição de densidade, tais como: Densidade Inferida, Transmissor Mássico de Efeito Coriólis, Transmissor Radioativo, Transmissor de Diapasão Vibrante, Transmissor de Densidade Capacitivo, Refratômetro, Areômetros e Análise de laboratório, os fatores determinantes para a escolha do equipamento mais adequado são: as condições de processo como por exemplo: (temperatura, ph - potencial hidrogeniônico que indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma solução e porcentagem de sólidos), as condições de instalação, precisão e repetibilidade requeridas. Em alguns segmentos industriais as condições de processo são tão críticas que o fluido não pode ter contato com o processo, somente o princípio radiométrico pode ser aplicado, sendo desta forma imune a corrosão, abrasão ou incrustação. (Mecatrônica Atual, 2013).

### 2.2.1. Transmissor de Densidade Capacitivo

O transmissor de densidade capacitivo utiliza o princípio de medição de pressão diferencial hidrostática entre dois pontos separados por uma distância fixa e conhecida para calcular com precisão a densidade e concentração de líquido. O equipamento utiliza um sensor de pressão diferencial tipo capacitivo que se comunica mediante capilares com os diafragmas submersos no fluido do processo, separados por uma distancia fixa. Este transmissor possui ainda um sensor de temperatura localizado entre os sensores de pressão para efetuar a correção e normalização dos cálculos levando em conta a temperatura do processo. Oferece uma ótima exatidão permitindo que o usuário produza um produto com qualidade mais uniforme, além de em muitos casos proporcionar economia de energia e aditivos para se conseguir a densidade ou concentração - a quantidade de um elemento em uma solução desejadas. (Mecatrônica Atual, 2013).

A pressão hidrostática aplicada no transmissor de densidade capacitivo é igual a:

1.1 - P1 = r g h1

1.2 - P2 = r g h2

1.3 - P1 - P2 = r g (h1 - h2)

1.4 - Δp = r g h

1.5 - r = Δp / g h

No cálculo da densidade tem-se a fórmula dada na Figura 4, onde:

r: densidade

t: temperatura do processo

Δp: diferencial de pressão

a: coeficiente de compensação de temperatura do fluido de enchimento

tzero: temperatura de calibração do Transmissor

g: aceleração da gravidade local

h: distância entre os diafragmas

a: coeficiente de dilatação do metal

tmed : temperatura de medição de h

Figura 4 - Fórmula para cálculo da densidade no medidor capacitivo

Fonte: - (Mecatrônica Atual, 2013)

Este instrumento contém uma unidade única e integrada e portanto torna-se um instrumento robusto, requer uma única perfuração no tanque para ser instalado, não tem partes móveis, as indicações estão disponíveis em campo para o operador. (Mecatrônica Atual, 2013).

Pode ser instalado em tanques ou em linha com a utilização de um vaso amostrador, conforme Figuras 5 e 6. Como este transmissor tem uma sonda em contato permanente com o fluido de processo a ser medido pode ser empregado tanto em tanques abertos quanto em tanques pressurizados. Em caso de fluidos incrustantes deve-se prever um sistema de limpeza adicional desde que não prejudique a densidade. Para fluidos corrosivos deve-se selecionar um material adequado para a sonda do equipamento.

Figura 5 - Instalação em tanque

Fonte: (Mecatrônica Atual, 2013)

Figura 6 - Instalação em linha

Fonte: (Mecatrônica Atual, 2013)

### 2.2.2. Transmissor Radioativo

O transmissor de densidade nuclear utiliza uma fonte radioativa, normalmente o Césio 137, para inferir a densidade do fluido. Este equipamento é composto de duas partes, que são instaladas a 180° na tubulação de processo e é constituído de uma fonte nuclear responsável pela emissão dos feixes de raios gama que atravessam a parede da tubulação e o fluido no seu interior e um receptor responsável pela absorção destes raios. A densidade do fluido é inversamente proporcional à radiação recebida pelo receptor. (DELMEÉ, 2014)

Este método de medição por radiação requer desde o momento da instalação licença especial governamental devido ao uso de fontes radioativas. Além do mais deve-se verificar periodicamente se não existe vazamento de radiação na instalação por um profissional qualificado e habilitado utilizando um detector apropriado. Um fato primordial para este instrumento ser instalado é que deve ser utilizado em líquidos em movimento, sejam bombeados ou por queda livre, portanto não pode ser instalado em tanques. O transmissor de densidade nuclear não tem contato com o fluido de processo sendo instalados na parede de tanques ou tubulações desta forma está imune a corrosão, abrasão ou incrustação. (DELMEÉ, 2014).

Figura 7 - Medidor radiométrico

Fonte: (DELMEÉ, 2014)

### 2.2.3. Transmissor de Diapasão Vibrante

Este método de medição de densidade utiliza um diapasão ou garfo vibrante. A freqüência de ressonância desta diapasão depende da densidade do fluido no qual ele está submerso. O diapasão é excitado por um excitador piezelétrico e sua ressonância é detectada por um coletor iezelétrico. (Mecatrônica Atual, 2013).

Devido ao consumo elevado, os transmissores de diapasão vibrante requerem alimentação separada do laço de 4-20 mA. Este tipo de transmissor é indicado para ser empregado em fluidos limpos, não corrosivos e não incrustantes, pois o diapasão vibrante está em contato permanente com o fluido de processo. (Mecatrônica Atual, 2013).

### 2.2.4. Transmissor Mássico de Efeito Coriólis

Os medidores de vazão mássica baseados no efeito Coriólis medem a densidade do fluido como um dos parâmetros para o cálculo da vazão mássica: que é o valor da vazão multiplicado pela densidade porém nas mesmas unidades de medidas.

Estes medidores utilizam pares de tubos, normalmente em formato de "U", por onde circula o fluido de processo. Estes tubos são excitados magneticamente para uma frequência de vibração. Quando vazios, estes tubos têm uma determinada frequência de vibração que é alterada quando há a circulação de fluido por eles. A relação entre a frequência de vibração dos tubos com e sem fluido é proporcional à densidade. (Mecatrônica Atual, 2013), (DELMEÉ, 2014).

Figura 8 - Medidor por Efeito Coriolis

Fonte: (Mecatrônica Atual, 2013)

Os transmissores de vazão mássica tipo Coriólis são instalados em linha na tubulação com fluido em movimento e conseqüentemente inadequados para medidas em tanques onde o fluido está em repouso. Possuem tubos de pequenos diâmetros sendo adequados somente para fluidos limpos e sem sólidos em suspensão, caso contrário podem entupir. Apresentam a incapacidade de trabalhar com grandes vazões e com gases em baixas pressões, além de produzirem elevada perda de carga na instalação. Outra dificuldade é a intercambialidade, porque não há nenhuma norma para regulamentar as dimensões entre flanges para sua instalação. (DELMEÉ, 2014).

### 2.2.5. Densidade Inferida

Este método utiliza um transmissor de pressão diferencial com dois selos remotos, ou então dois transmissores de pressão. Desta forma mede-se a pressão em dois pontos, com o que se pode inferir a densidade. Normalmente se faz necessário uma medição adicional de temperatura para se efetuar os cálculos de compensação. A instalação requer a montagem dos três transmissores e em alguns casos de computadores de campo, onde se realizam os cálculos. Em geral, o cálculo de densidade se obtém em um sistema central e, portanto, não está disponível em campo.

### 2.2.6. Refratômetro

Este método de medição de densidade baseia-se na refração (mudança de ângulo) da luz em uma substância líquida. O transmissor é composto por prisma óptico, fonte de luz e sensor. A fonte de luz, normalmente infravermelho, envia um feixe de luz contra a interface entre um prisma e o fluido de processo, com diferentes ângulos. Alguns raios são totalmente refletidos, outros parcialmente refletidos e outros sofrem refração na solução dependendo do ângulo. O ângulo crítico medido é uma função da densidade do fluido. Fotocélulas convertem a imagem óptica em sinal elétrico. Os refratômetros não são sistemas a 2 fios e portanto requerem alimentação externa, a unidade eletrônica é separada e interconectada ao sensor através de um cabo. (Mecatrônica Atual, 2013).

O refratômetro requer que o prisma que faz a refração da luz esteja sempre limpo, pois este é o seu princípio de funcionamento, contudo cuidados especiais devem ser tomados para não ocorrer o acúmulo de resíduos que atrapalhe a sua leitura. (Mecatrônica Atual, 2013).

Figura 9 - Refratômetro Portátil

Fonte: (PILLING, 2014)

Figura 10 - Refratômetro Digital

Fonte: (PILLING, 2014)

### 2.2.7. Aerômetros

Os aerômetros não fornecem medição contínua, são utilizados para medições periódicas, tomando-se amostras do fluido de processo. Este sistema pode ser ineficaz quando o fluido coletado prover de processos com distúrbios onde a densidade pontual não será a mesma para todas as tomadas de amostras. Estas tomadas de amostras requerem precauções especiais, pois podem expor os operários a substâncias tóxicas ou corrosivas. A exatidão da medição que se pode obter com estes medidores é em geral muito baixa. (DELMEÉ, 2014).

Como a coleta é feita por amostragem o controle da densidade poderá não ser o ideal dependendo do intervalo de tempo da coleta.

Figura 11 - Tipos de aerômetros

Fonte:(Caldeira de Recuperacao, 2009)

### 2.2.8. Análise de Laboratório

Este sistema de medição se parece com os aerômetros, na medição por análise em laboratório deve-se coletar uma amostra do fluido de processo e analisá-lo no laboratório. Em muitos casos os valores de densidade e concentração obtidos não corresponde à realidade, pois as condições ambientais do processo e as características físico-química do fluido não podem ser reproduzidas em laboratório, o que pode ocasionar erros na análise, apesar da exatidão conseguida na medição da densidade ou concentração em laboratório ser em geral muito boa.

Em processos que variam rapidamente (por exemplo, em alguns processos de fermentação), o tempo de demora na análise pode levar a ações no processo errôneas, que poderá comprometer a especificação o produto final desta etapa, pois o valor conseguido na análise carece de validade.

### 2.2.9. Densímetros para Massa Específica

Os densímetros para massa específica, são calibrados para uso à 20°C, portanto, em caso de medições fora dessa temperatura, é necessário fazer uma correção da densidade. Na Tabela. 4 a seguir estão indicados os valores de correção da densidade. Por exemplo, se a leitura for feita a 73°C e resultar em um valor de 1.034, deve-se somar 22 aos dois últimos números da leitura (densidade final = 1.034 + 0,022 = 1.056). Na leitura da densidade, para temperaturas inferiores a 20°C, deve-se subtrair o valor nos dois últimos números. Por exemplo, se a leitura feita a 18°C resultar em um valor de 1.010, deve-se subtrair 0.4 dos algarismos finais (densidade final = 1.010 – 0,0004 = 1.0096). (BICHARA, 2014).

Tabela 4 - Tabela de Correção da densidade para densímetros calibrados a 20ºC

Fonte: (BICHARA, 2014)

A leitura do instrumento é feita diretamente na escala graduada na interface ar-líquido conforme Figuras 12 e 13. É importante conhecer bem a escala do instrumento e anotar o valor da menor divisão para leituras corretas.

Figura 12 - Interface ar-líquido: densidade = 0.955 g/cm3

Fonte:  (BICHARA, 2014)

Figura 13 - Interface ar líquido

Fonte: (BICHARA, 2014)

### 2.2.10. Aplicações

A versatilidade destes medidores de densidade permite ao usuário utilizar ao instrumento adequado e a unidade de medição mais indicada de acordo com o processo. A indicação deste transmissor pode ser expressa em unidades de densidade tais como: g/cm3, kg/m3, lb/ft3, densidade relativa a 20ºC, a 4ºC.

Algumas aplicações mais freqüentes são:

- Usinas de açúcar e álcool: densidade do lodo no decantador.

- Indústrias alimentícias: concentrados de frutas, cremes e leite condensado, concentração de miscela em óleos vegetais, diluição de amido, méis, geléias, etc.

- Indústrias de bebidas: fermentadores de cerveja, densidade de derivados de leite, Indústrias químicas e petroquímicas: densidade e concentração de ácidos, densidade de soda cáustica, densidade de cloreto de sódio, densidade de leite de cal, densidade de gasolina, querosene, óleo diesel, GLP e nível de interface água/óleo.

- Indústrias de celulose e papel: densidade de lama de cal, densidade de soda cáustica diluída, diluição de amido e diluição de celulose.

- Mineração: densidade de polpas de minério, densidade da polpa na saída de espessadores, densidade na entrada e saída das células de flotação, densidade na saída das espirais de concentração, densidade da extração de lama, diluição de ácidos e densidade da lama de cal.

# 3. DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento do densímetro se dará levando em consideração alguns fatores importantes que devem ser observados em projetos ou desenvolvimento de certos equipamentos ou instrumentos tanto para sua medição, durabilidade, sobrecargas, temperatura do fluído, porcentagem de sólidos, ph, pressão, vazão, tipo de material a ser utilizado na sua construção (aço carbono, inox, derivado de algum tipo de polímero) dentre outros.

Dados da solução ou fluido a ser medido:

- Temperatura: 90 a 98ºC.

- Porcentagem de sólidos: 15%

- PH: 14

O recipiente terá formato cilíndrico com volume calculado para 10 litros em aço carbono, chapa de 1/4” com as seguintes dimensões abaixo e apresentadas na Figura 14.

Diâmetro do tubo para fabricação do recipiente será de 6 polegadas = 15,24 cm, pois 1 polegada é igual a 2,54 cm.

Dados: 1 litro = 1000 cm3 então 10 litros = 10000 cm3.

1 polegada = 2,54 cm.

Diâmetro = d = 2 x raio, raio = r

15,24 cm = 2 x r ,  r = 15,24/2 , r = 7,62 cm

Volume = π x r2x h.

10000 = 3,14 16 x 7,622x h ,

h=altura do cilindro=10000182,42

h = 54,82 cm = 548,2 mm.

A altura do cilindro deverá ser um pouco maior, aproximadamente 200 mm, pois 548,2 mm será onde estará instalado a tubulação over-flow.

Figura 14 - Dimensões do recipiente do densímetro em mm

Fonte: Acervo pessoal

## 3.1. Componentes do densímetro e seus periféricos

O densímetro será composto de:

- Um recipiente cilíndrico em aço carbono para coleta do material,

- Uma válvula on-off pneumática para injeção de água para limpeza do recipiente XV-DITEP01.A normalmente fechada, conforme Figura 15,

- Uma válvula on-off  pneumática para amostragem da solução XV-DITEP01.B  normalmente fechada, conforme Figura 15,

- Uma válvula pneumática para descarga do fluido XV-DITEP01.C normalmente aberta, conforme Figura 15,

- Uma válvula de controle proporcional de água para controle da densidade FCV-AG03A.2 normalmente fechada, conforme Figura 16,

- Três válvulas manuais utilizadas para by-pass para futura manutenção sem interromper o processo conforme Figura 16,

- Três células de carga para medir a massa da solução que será coletada,

- Três válvulas 5/2 vias para atuação dos atuadores pneumáticos,

- Um módulo de pesagem digital,

- Um medidor de vazão, tubos, flanges, conexões, etc.

Figura 15 – Válvulas de água, amostragem e dreno.

Fonte: Acervo empresarial

Figura 16 – Válvula de controle e by-pass

Fonte: Acervo empresarial

### 3.1.1. Válvula Solenóide

Estas válvulas de cinco vias contém uma via de pressão, duas de utilização e duas de exaustão com simples solenóide, um desvio através de um canal de entrada faz com que a pressão comute um carretel, invertendo assim sua posição. Quando a válvula é energizada, o núcleo móvel (Plunger) desloca-se pressurizando um lado do carretel e promovendo seu movimento e quando a válvula é desenergizada, o núcleo volta à sua posição inicial pela ação da mola e o carretel pela própria pressão de entrada. Estas válvulas serão utilizadas para comandar os atuadores das válvulas mecânicas. (Parker Climate & Industrial Controls, 2002).

Figura 17 – Válvula de Simples Solenóide

Fonte: (Bray Controls - Válvulas / atuadores)

### 3.1.2. Válvulas tipo borboleta.com atuadores pneumáticos

Estas válvulas serão as responsáveis pela amostragem, lavagem e dreno da solução. Serão acopladas as válvulas atuadores pneumáticos para abertura e fechamento automático da mesma. Devem ser especificadas de acordo com o tipo de material e suas particularidades já citadas anteriormente.

Figura 18 – Modelo de válvula tipo borboleta

Fonte: (Bray Controls - Válvulas / atuadores)

Figura 19 – Dimensões de válvula tipo borboleta flangeada

Fonte: (Bray Controls - Válvulas / atuadores)

### 3.1.3. Válvula de controle Proporcional

Está válvula será do mesmo modelo da válvula utilizada para a amostragem da solução porém será acoplado ao atuador um posicionador eletropneumático inteligente para operar com sinais analógicos 4-20 mA, conforme Figura 20 que varia a válvula automaticamente em ângulos precisos de abertura de 0° à 90° oferecendo um controle preciso, comunicação e diagnóstico avançados. De construção robusta, é um posicionador controlado por microprocessador. É um equipamento de calibração simples, eficiente e econômico, pois apresenta o menor consumo de ar. (Bray Controls - Válvulas / atuadores).

Figura 20 – Posicionador eletropneumático

Fonte: (Bray Controls - Válvulas / atuadores)

### 3.1.4. Células de carga

Serão instaladas célula de carga Vishay 355 conforme Figuras.22 e 23 com capacidade de 50 kg cada uma, aço inoxidável, tipo de sinal analógico, acoplados a uma balança digital, muito utilizada em automatização e controle de processos industriais. Esta célula é um transdutor de força, o qual transforma uma grandeza física (força) em um sinal elétrico mensurável. As células com sensor de deformação convertem a carga que age sobre elas em sinais elétricos. Os próprios sensores serão instalados em um elemento estrutural tipo flange conforme Figura.21 defasados de 120º que se deformam quando o peso é aplicado. Após aplicado, a deformação mecânica altera a resistência elétrica dos medidores de forma proporcional à carga, gerando um sinal em milivolts. (WEIGHTECH - Tecnologia para sistemas de pesagem © 2014).

Figura 21 - Esquema de instalação das células de carga

Fonte: Acervo pessoal

Figura 22 – Célula de carga Vishay 355

Fonte: (WEIGHTECH - Tecnologia para sistemas de pesagem © 2014)

Figura 23 – Dimensões da célula de carga Vishay 355

Fonte: (WEIGHTECH - Tecnologia para sistemas de pesagem © 2014)

## 3.2. Descritivo de funcionamento e medição do instrumento

No supervisório terá uma janela de acesso ao operador onde o mesmo irá colocar o densímetro em funcionamento através do comando no ícone “Início Batelada” na janela denominada “Operação”. Quando for necessário uma parada no instrumento por motivo qualquer esta operação deverá ser feita no ícone “Fim Batelada”, onde o instrumento será drenado e limpo, garantido pela lógica de controle. (Anexo A).

A solução proveniente dos agitadores através de uma tubulação de 8”será coletada através da abertura da XV-DITEP01.B de 2”, montada em picagem para garantia da coleta de todo material desta tubulação de 8” durante a amostragem (que será fechada após certo tempo a ser avaliado no local) até que o recipiente encha e transborde a solução por over-flow (transbordo) e direcione para local adequado através de tubulação de 4” para que seja reaproveitada no processo, conforme Figura 24. Durante o processo de amostragem só será feito a medida de densidade quando o peso ficar estável, garantindo que o coletor do densímetro esteja cheio e transbordando. Uma vez que a densidade é fornecida pela equação d=m/v e o volume do recipiente é fixo em 10 litros e a massa da solução coletada é conhecida através da pesagem pelas células de carga, é possível obter matematicamente a densidade da solução através da lógica de controle do sistema.

Figura 24 – Posicão das válvulas para amostragem

Fonte: Acervo empresarial.

A correção para mais ou para menos da densidade será feito através da injeção de água pela válvula de controle FCV-AG03A.2 que irá abrir proporcionalmente para se atingir o set-point (valor desejado) da densidade. Exemplo: se o set-point (SP) estiver para 1450 g/cm3 e o cálculo da densidade for menor que 1450 g/cm3, então a FCV-AG03A.2 irá fechar proporcionalmente diminuindo o fluxo de água proveniente do TP-81 (tanque de estocagem de água de diluição com volume sempre cheio e controlado por bóia) fazendo com que a densidade atinja o set-point e caso contrário o cálculo da densidade for maior que 1450 g/cm3 a FCV-AG03A.2 irá fechar proporcionalmente fazendo com que a densidade atinja o SP. Esta água de controle da densidade será injetada antes do densímetro na caixa de diluição do tubo do processo para que a solução a ser medida esteja mais homogênea possível. Este controle será através da lógica de programação e controle do PID com ajuste dos ganhos proporcional, integral e derivativo.

Após a amostragem e pesagem a solução será descartada para o processo para reaproveitamento através da abertura da válvula de 6” XV-DITEP01.C localizada no fundo do recipiente de coleta para o tubo de descarga de 4” - Figura 25.

Figura 25 – Posição das válvulas para dreno da solução

Fonte: Acervo empresarial

Em seguida, a XV-DITEP01.C será fechada para o densímetro ser lavado com água através da abertura da XV-DITEP01.A, Figura.26 para que não fique restos de solução (material sedimento) que possam gerar um peso falso levando o instrumento na próxima amostragem a uma leitura de peso errado, uma vez que o peso real medido acrescido deste peso falso irá resultar em uma leitura de densidade falsa. Após ser lavado o peso indicado no supervisório no ícone WIT-DITEP01 será 0 (zero) quilogramas, mostrando que o instrumento está pronto para uma nova amostragem.

Figura 26 – Posição das válvulas para lavagem do densímetro

Fonte: Acervo empresarial

Caso a indicação de peso não seja igual a 0 kilogramas após o ciclo de lavagem, o densímetro poderá ser lavado através da abertura manual da XV-DITEP01.A, em seguida a água residual será drenada através da abertura da XV-DITEP01.C para o processo. Após esta operação as válvulas devem ser retornadas para o modo de operação automático.para se iniciar um novo ciclo.

## 3.3. Aferição de volume

A garantia do volume será feito com uma proveta graduada e aferida enchendo-se o cilindro do tubo coletor até a altura de over-flow e verificando-se o volume de água utilizado que será então o volume real do cilindro, pois após a montagem do conjunto válvula de fundo XV-DITEP01.C e fabricação do tubo coletor do densímetro poderá ter alguma diferença neste volume. Este valor poderá ser alterado na lógica de controle e aparecerá na tela do supervisório para operador DIT–EP01.VOL juntamente com o peso WIT-DITEP01 e a densidade da solução DIT-EP01. Estes valores estaram disponíveis em uma janela denominada Parâmetros DIT -EP01 conforme, Figura 27.

Figura 27 – Janela de parâmetros do densímetro

Fonte: Acervo empresarial

## 3.4. Aferição de Peso

Após a montagem do conjunto tubo coletor, válvula XV-DITEP01.C e célula de carga na estrutura, será feito a tara do conjunto na própria configuração da balança, ou seja, o peso indicado no visor da balança e para o operador no supervisório será 0 (zero) quilogramas. Sendo assim, após a amostragem, o peso fornecido será somente da solução alimentada no equipamento, o que resultará em uma densidade real e confiável.

## 3.5. Premissas de paradas emergênciais tipo pique de energia, falta de ar:

XV-DITEP01.A, válvula on-off pneumática para injeção de água para limpeza do recipiente será normalmente fechada para evitar uma injeção de água constante no sistema, causando a diluição do processo.

XV-DITEP01.B, válvula on-off  pneumática para amostragem da solução, será normalmente fechada para evitar uma amostragem desnecessária.

XV-DITEP01.C, válvula pneumática para descarga do fluido, será normalmente aberta para descarte da solução do densímetro.

FCV-AG03A.2, válvula de controle proporcional de água, será normalmente fechada evitando-se a injeção de água que poderia acarretar numa densidade final baixa no processo.

## 3.6. Controle PID

Devido ao segredo industrial da unidade onde o equipamento foi instalado e impossibilidades de gerar distúrbios no processo em tempo real para coleta de dados, o controle do PID utilizado foi através do software RS Logix 5000 da Rockwell específico para criar lógica do CLP (Controlador Lógico Programável) e utilizado como ferramenta de simulação virtual para tentar aproximar ao máximo o processo existente. Através desta ferramenta pode-se obter diretamente os valores dos ganhos proporcional, integral e derivativo do processo em estudo. Caso ocorrer qualquer mudança na ação do controlador esses ganhos irão variar. Para este controlador é possível escolher as ações em rápida, média e lenta, o que é interessante para o processo em questão, pois nem toda variável tem o mesmo comportamento. Um exemplo é a temperatura, a mesma não varia tão rapidamente quanto a vazão, sendo assim uma variável mais lenta.

## 3.7. Bloco LLAG - Lead Lag

### 3.7.1. Descrição

O bloco LLAG fornece compensação dinâmica do parâmetro IN. O bloco pode funcionar como um dispositivo de avanço ou atraso (lead ou lag). O usuário deve configurar os parâmetros LEAD_TIME e LAG_TIME para obter o relacionamento desejado de entrada/saída. Este bloco seria normalmente usado em uma parte do esquema de controle de alimentação ou usado para implementar algumas inicializações de funções requeridas por um esquema de controle. Este bloco participa normalmente em modo feedforward. (Logix5000 Controllers Advanced Process Control and Drives Instructions, 2010).

O parâmetro FOLLOW é usado para fazer com que o bloco execute funções rastreadas pelo qual a saída é forçada a rastrear a entrada sempre que o parâmetro FOLLOW é setado para verdadeiro.

O parâmetro LAG_TIME especifica a constante de tempo para o bloco. Baseado numa mudança de passo para a entrada este é o tempo para alcançar 63,2% do valor inicial. Normalmente, requer cinco constantes de tempo para alcançar o valor final baseado em uma função de primeira ordem aplicada à entrada. (Smar- Fieldbus, 2007).

O parâmetro LEAD_TIME especifica o ganho ou impulso aplicado ao parâmetro de entrada. (Logix5000 Controllers Advanced Process Control and Drives Instructions, 2010), (Smar- Fieldbus, 2007).

A forma generalizada da equação descrevendo a ação é como se segue:

(T1s+1)/(T2s+1)

onde:

T1 = Constante Lead time

T2 = Constante Lag Time

Figura 28 - Bloco esquemático Lead-Lag

Fonte: (Smar- Fieldbus, 2007)

## 3.8. Gráficos de variação do set-point de densidade.

Figura 29 – Mudança de set-point de densidade de 1900 para 1250 e em seguida para 1450 g/l

Fonte: Acervo pessoal

Figura 30 – Mudança de set-point de densidade de 1450 para 1250 g/l

Fonte: Acervo pessoal

Figura 31 – Mudança de set-point de densidade de 1450 para 1600 g/l

Fonte: Acervo pessoal

Figura 32 – Mudança de set-point de densidade de 1600 para 1380 g/l

Fonte: Acervo pessoal

- 4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conhecer o processo e as características físico-químicas do fluido a ser medido foi de grande importância para que o desenvolvimento do projeto e os periféricos do instrumento como válvulas, módulo de pesagem, dentre outros, fossem bem definidos.

Os objetivos de desenvolvimento e automação do densímetro usando tecnologias acessíveis como o Software RS Logix 5000 da Rockwell como ferramenta de simulação para tentar aproximar ao máximo o processo existente e teorias estudadas foi concretizado, possibilitando fornecer uma visão geral do processo e de projeto de novos equipamentos e enfatizando o quanto pode agregar ao aluno uma pesquisa desafiadora.

Quanto a relação custo-benefício, esta não foi objetivo do trabalho, pois o mais importante era encontrar um instrumento que atendesse as necessidades operacionais e ao processo de acordo com o lay-out apresentado em campo e as características do fluido, no qual o instrumento capta o material em queda livre dispensando assim uma bomba para enchimento do recipiente do mesmo e economia no projeto.

No que tange a ferramenta de visualização InTouch da Wonderware, devido ao fato de o processo ser pertencente a uma área de segredo industrial, somente foram demonstradas figuras relacionadas ao funcionamento do equipamento e sua relação com o processo.

Outro fato muito importante a ser destacado é a possibilidade da amostragem automática onde o operador não se expõe ao risco químico do processo,o que é hoje muito enfatizado pelas empresas que zelam pela boa saúde e segurança de seus colaboradores.

Com o controle da densidade estável dentro de limites especificados e uma meta estabelecida os benefícios foram solidificados como: aumento da produtividade, eliminação de mão-de-obra relacionada a tomadas de amostras e leituras do instrumento e aumento da confiabilidade do processo garantindo maior estabilidade, capacidade e qualidade do produto final.

Este trabalho comprova a versatilidade de um Engenheiro de Automação Industrial na atuação desde projetos de equipamentos até gerenciamento do controle de sistemas em grandes plantas Industriais, envolvido com segurança de pessoas e patrimônio, qualidade industrial, eficiência de processos e sustentabilidade.

# 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fica como sugestão para trabalhos futuros desenvolver um protótipo específico para o laboratório de Química e Física do CEFET de Araxá.

Tais projetos podem ser feitos através de iniciação científica e trabalhos de conclusão de curso.

Com base neste trabalho pode-se desenvolver um densímetro específico para cada tipo de fluido a ser medido, sempre observando suas propriedades físico-químicas.

Trabalhar o controle PIDE, através da ferramenta RS Logix 5000 variando-se as ações dos ganhos e observando sua resposta ao distúrbio para efeito de comparação com a teoria estudada.

- 6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

BICHARA, N. LAMAS. LAMAS BLOG, 2014. Disponivel em: <http://www.lamasbier.com.br/2014/05/dicas-sobre-o-uso-de-densimetros-e-refratometros.html>. Acesso em: 10 OUTUBRO 2014.

BRAY Controls - Válvulas / atuadores. Bray Controls - Válvulas / atuadores. Disponivel em: <http://www.bray.com.br/arquivos/pdf/169-catalogo-de-valvulas-e-conexoes-bray.pdf>. Acesso em: 8 Setembro 2014.

C.POTTER, M.; C.WIGGERT, D. Mecânica dos Fluidos. In: ______ Mecânica dos Fluidos. 3ª Edicão. ed. São Paulo: Thonsom Learnig, 2004. Cap. 2, p. 49-51.

CALDEIRA de Recuperacao. Caldeira de Recuperacao - Densidade, 2009. Disponivel em: <http://profissionaisgeral.tuningblog.com.br/r100/Caldeira-de-Recuperacao/>. Acesso em: 26 Setembro 2014.

CISCATO, C. A. M. Rev. Ens. Ciências - FUNBEC, São Paulo, p. 21,55, 1998.

DELMEÉ, G. J. Manual de Medição de Vazão, 2014. Disponivel em: <http://www.cnen.gov.br>. Acesso em: 20 Setembro 2014.

DENSIDADE. Densidade, 2014. Disponivel em: <http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Densidade&oldid=40191172>. Acesso em: 30 Setembro 2014.

DENSIDADE do Ar. DENSIDADE DO AR, 2014. Disponivel em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade_do_ar>. Acesso em: 30 SETEMBRO 2014.

HALLIDAY D, R. R. W. R. Revista Brasileira de Anestesiologia, Rio de Janeiro, p. 48-49, 2002. Disponivel em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-70942007000300012>. Acesso em: 03 Outubro 2014.

LOGIX5000 Controllers Advanced Process Control and Drives Instructions. Catalog Numbers 1756-Lx, 1769-Lx, 1789-Lx, 1794-Lx, PowerFlex 700, 2010. Disponivel em: <http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/1756-rm006_-en-p.pdf>. Acesso em: 5 Seembro 2014.

MECATRÔNICA Atual. Medicão contínua de densidade e concentração em processos industriais, São Paulo, 2013. Disponivel em: <http://www.mecatronicaatual.com.br/educacao/1336-medio-contnua-de-densidade-e-concentrao-em-processos-industriais?showall=&start=1>. Acesso em: 28 Setembro 2014.

PARKER Climate & Industrial Controls. Válvula Solenóide, 2002. Disponivel em: <http://www.unitecparker.com.br/f/18ed28f97695bc528fa9ba7b06afb316.pdf>. Acesso em: 05 Outubro 2014. Catálogo 4201 - 2BR.

PILLING, P. D. S. Práticas de Físico-químico Experimental II da Univap, 2014. Disponivel em: <http://www1.univap.br/spilling/FQE2/FQE2_EXP11_Refratometria.pdf>. Acesso em: 06 Outubro 2014.

PROENC. PROENC Instituto de Química - UNESP, 2014. Disponivel em: <http://www.proenc.iq.unesp.br/index.php/quimica/95-construindo-um-densimetro>. Acesso em: 08 OUTUBRO 2014.

PROPRIEDADES físico-químicas da água, 2014. Disponivel em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua_(subst%C3%A2ncia)#Densidade_da_.C3.A1gua_e_do_gelo>. Acesso em: 30 SETEMBRO 2014.

R.MUNSON, B.; F.YOUNG, D.; H.OKIISHI, T. Fundamentos da Mecânica dos Fluídos. In: ______ Fundamentos da Mecânica dos Fluídos. Tradução da 4ª edicão americana. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2004. Cap. 1-2.

SERWAY, R. A.; JEWETT JR., J. W. Princípio de Física: Movimento Ondulatório e Termodinâmica. Sao Paulo: Cengage Learnig, v. 2, 2004.

SMAR- Fieldbus. Manual de instruções dos blocos funcionais, 2007. Disponivel em: <http://www.smar.com/PDFs/manuals/FBLOC-FFMP.pdf>. Acesso em: 26 Outubro 2014.

WEIGHTECH - Tecnologia para sistemas de pesagem © 2014. WEIGHTECH - Tecnologia para sistemas de pesagem © 2014. Disponivel em: <http://www.weightech.com.br/detalhes.asp?id=101835&n=355>. Acesso em: 05 Setembro 2014.

- ANEXO A – PROGRAMAÇÃO DO PLC EM LINGUAGEM LADDER